AED除颤仪招标参数

一、技术参数

1、基本要求

1.1.采用双相波除颤技术，除颤方式为半自动。

1.2.产品不得有知识产权争议（经销商、设备制造商需提供承诺函并加盖公章，投标文件中提供原件扫描件，格式自拟）。

1.3使用寿命：≥10年（铭牌需出厂自带）。

- AED主机

2.1设备具备便携把手。

2.2设备按键数量≤3个（不包括上盖锁扣），具备中英文功能、语言一键切换功能。

2.3防尘防水级别：≥IP55。

2.4抗冲击/跌落性能：机器可承受≥1.5m跌落冲击。

2.5工作温度范围：-10ºC～50ºC。

2.6工作湿度范围：0%～95%。

2.7设备开盖开机，从打开机盖到进行除颤，操作步骤≤3步。

2.8主机配置彩色显示屏，屏幕尺寸≥6英寸，有清晰的动画或视频指导贴放电极片和心肺复苏（CPR）等操作。

2.9设备可自动调节屏幕亮度。

2.10设备可自动调节语音音量。

2.11设备成人最大输出能量≥360J，具备成人及儿童一键切换功能，根据成人和儿童模式提供相应的视频和语言操作指引。

2.12设备支持≥13种除颤能量级别。

2.13心电分析与除颤：屏幕可显示ECG心电波形等急救信息，成人首次电击能量≥200J,儿童首次电击能量≥50J，没有消除室颤时，第二次和第三次电击分别会自动提供更高级别能量，第三次后的后续电击成人维持最大能量360J，儿童维持最大能量100J。

2.14除颤后恢复时间≤2S。

2.15设备具备录音功能，录音时长≥60分钟。

2.17具备≥3种设备外部彩色指示灯或图形状态指示设备的运行状况。

2.18主机内置4G及以上无线模块。

2.19设备每日、每周、每月进行自检，并实时记录自检结果，自检数据可传输至管理平台，便于实时查看及管理，设备的内部存储容量≥8GB，可存储≥1500份自检报告。

3、电池

3.1.类型：可更换电池。

3.2单块电池容量≥4500mAH，电池待机时间≥5年。

3.3单块电池最大可支持210次最大能量除颤放电。

3.4电池首次低电量警示后，仍支持≥6次最大除颤能量充放电。

3.5具备电池低电量或失效时具有报警功能，并通过主机内置无线网络同步发送报警信息至AED管理系统平台及管理人员。

4、电极片

4.1类型：提供与机器配套的电极片，有明显的指示粘贴部位标记。

4.2主机外盖具有电极片日期查看窗，在不开盖不开机的情况下查看电极片有效期。

4.3单副电极片有效期≥60个月。

4.4电极片导联线长度≥1.5m。

5、AED管理系统平台

5.1AED管理系统平台可显示设备状态，方便日常维护，设备发生急救事件可通过管理平台通知绑定管理员。

5.2物联网功能：具有AED地图（可显示AED状态、设备编号、具体位置等）；物联网系统管理：AED设备耗材管理、设备管理（包括自检日志、开机记录、急救记录等）、事件管理、系统管理等功能。

5.3系统反馈功能：系统根据AED自检结果，显示设备不同状态；具有急救事件实时反馈功能，AED一旦开机用于抢救病人时即刻反馈，在平台上提示急救状态，同时系统会自动通过短信、邮件等方式即刻通知AED所关联的管理者或急救员；具有位置管理功能，当AED偏离实际安装地点，系统提示AED所在位置。

7、机箱要求：采用壁挂式机箱，可储存AED、急救包等用品；

二、单台AED除颤仪配置清单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 台 | 1 |
| 2 | 除颤电极片 | 套 | 1 |
| 3 | Sim卡片（内置） | 张 | 1 |
| 4 | 电 池 | 套 | 1 |
| 5 | 壁挂式机箱 | 个 | 1 |
| 6 | 中文操作流程卡 | 份 | 1 |
| 7 | 中文说明书 | 份 | 1 |

三、商务参数：

1运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用；

2供货时间：中标单位须在中标后7个日历日内进行供货；

3供货地点：娄底市第一人民医院指定地点；

4付款方式：按医院约定流程付款；

5设备配套相关证件：使用说明书（电子版1份+纸质版2份）、维修手册及其图纸（如有）、合格证、保修卡、简易操作流程（电子版1份+过塑打孔2份）；

6质保与售后：整机质保期2年（包含设备易损件和消耗配件），终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，24小时内响应，响应后4小时上门服务；

7涉及与医院现有信息系统接口的，承诺其投标费用包含与医院现有信息系统接口费用，协助完成接口工作，同时承担与医院现有系统的第三方接口费用；承诺协助完成与医院其它相关信息系统的互联互通工作。